S100-1B+JZ15蠕动泵

使用说明书

| 保定思诺流体科技有限公司 |
| --- |
| 地址 | 保定市高开区锦绣街658号 |
| 邮编 | 071051 |
| 电话 | 400-0312-802 |
| 技术支持 | 0312-8920907 |
| 传真 | 0312-5880701 |
| 网址 | HTTP://www.snfluid.cn |
| 邮箱 | snfluid@163.com |

- 产品简介

1.1主要特点

S100-1B+JZ15蠕动泵最高转速100rpm，流量范围为1.0-120ml/min，分体式安装方式。分内控、外控两种控制方式，内控采用BCD拨码开关（共15档）不连续调节转速，外控通过0-10kHz（或0-10v，0-5v,4-20mA）连续调节转速；开关量控制启停和方向。外形美观，体积小，操作简便直观，供电电源要求DC11.4-25.2V范围均可以，适合OEM配套适用。

1.2产品构成

1.3技术指标

1.3.1主要功能

适用泵头：JZ15A(2滚轮泵头)，JZ15B(4滚轮泵头)

启停控制：可以控制启动和停止

方向控制：正反方向可逆

内控转速控制：BCD拨码开关调节

外控转速控制：0-10kHz脉冲控制(或0-5V,0-10V,4-20mA)

1.3.2技术参数

内控转速范围：5-100rpm，分档调节（具体见表2）

外控转速范围：0-100rpm，转速分辨率1rpm，全程线性对应

转速误差：≤±1rpm

启停控制：开关量控制：触点常开，蠕动泵运行；触点闭合（端口5与端口7短接），蠕动泵停止

方向控制：开关量控制：触点常开，蠕动泵顺时针运行；触点常闭（端口6与端口7短接），蠕动泵逆时针运行

适配软管： 14﹟,19﹟,16﹟,25﹟，17﹟

适用电源：11.4-25.2V DC；或100-240V AC（选配电源适配器） 50/60Hz

消耗功率：≤12W

工作环境：环境温度：0-40℃，相对湿度：<80%

外形尺寸：详见第五页

重量：550g

- 端子定义（电路板上）

2.1客户接线端子说明

J1

J1端子位置图：(后视图)

表1 ：

| 端子标识 | 端子定义 | 端子序号 | 端子定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空 | 6 | 正/反转控制端 |
| 2 | 空 | 7 | 正/反转，启/停 控制公共端 |
| 3 | 频率输入+（外控） | 8 | 直流电源 - |
| 4 | 频率输入-（外控） | 9 | 直流电源 + |
| 5 | 启/停控制端 |  |  |

2.2电源接口

本产品的电源接口是DC11.4-25.2V，用户可直接提供11.4-25.2V DC范围内的直流电源，也可提供交流100-240V电源，通过开关电源或电源适配器转换后再连接到本产品电源接口，具体使用方法详见2.2.1和2.2.2说明。

2.2.1 直流电源供电连接方法：

适用于11.4-25.2V DC范围内电源电压，功率≥12W，具体接线如下图所示：

2.2.2 交流电源供电连接方法：

供电电源为100-240V AC，开关电源或电源适配器的要求：输出直流电压范围为11.4-25.2V DC范围内电压，功率≥12W,具体接线如下图所示

100-240V AC

2.3 BCD拨码开关说明

BCD拨码开关设置对应表

表2：

| 控制模式 | BCD拨码开关位置 | 转速（RPM） |
| --- | --- | --- |
| 内控 | 1 | 5 |
|  | 2 | 10 |
|  | 3 | 15 |
|  | 4 | 20 |
|  | 5 | 25 |
|  | 6 | 30 |
|  | 7 | 35 |
|  | 8 | 40 |
|  | 9 | 45 |
|  | A | 50 |
|  | B | 60 |
|  | C | 70 |
|  | D | 80 |
|  | E | 90 |
|  | F | 100 |
| 外控方式 | 0 | 通过外控信号调节转速 |

3.操作说明

3.1驱动器操作流程

3.1.1内控时操作流程

首先，确定使用电源是否符合要求。

然后，按照“表1”接好电源、控制线。

最后，打开电源，按照“表2”调整到需要的转速。

3.1.2外控时操作流程

首先，确定使用电源是否符合要求，控制转速信号是否符合此型号蠕动泵。

然后，按照端子定义接好电源、控制线、外控信号线。

最后，BCD拨码开关拨到“0”位，打开电源、信号源，调整信号源到需要的转速

3.2泵头操作流程

详见“JZ15泵头说明书”

4. 用户安装图

5. 产品维护

- 长时间不运行时，应该将软管取出，避免长时间挤压软管使其变形。

泵头的滚轮要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短使用寿命。

产品维修反馈卡

如果产品出现问题，请致电本公司技术人员进行初步判断；

若需要返厂维修，请填写此单，将此表沿虚线撕下附同产品一起返厂。谢谢您的合作 !

| 公司名称 |
| --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 故障现象描述： |
|  | 共 台 |
|  | 共 台 |

# Text boxes

1  2  3  4  5  6  7  8  9

J1-9

用户接线端子J1

J1-8

DC+

DC-

开关电源

（电源适配器）

J1-9

J1-8

用户接线端子J1

DC+

DC-